Рециркуляторы стационарные накладного исполнения OPБ/ОРБ-Т

«Производитель гарантирует, товар произведен на территории Р.Ф.»

Рециркулятор предназначены для обеззараживания воздушной среды в помещениях I-V категорий (табл. 1) и прочих учреждениях.

Могут эксплуатироваться в присутствии людей. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещены бактерицидные лампы. Помещения, воздух которых может обрабатываться с помощью рециркулятора, выбирают в соответствии с перечнем, который приведен в Табл. 1.

Рециркулятор рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В±10% В, частоты 50/60 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.Светильники соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

| Категория | Типы помещений (Таблица1) |
| --- | --- |
| I | Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО <**>, детские палаты роддомов, |
|  | палаты для недоношенных и травмированных детей |
| II | Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации грудного молока, палаты и отделения иммунно ослабленных больных, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха |
| III | Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II категории) |
| IV | Детские игровые комнаты ,школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с |
|  | большим скоплением людей при длительном пребывании |
| V | Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ |

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Корпус рециркулятора выполнен из нержавеющей стали.

1.2 Рециркулятор работает от сети переменного тока напряжением 220В (+/- 10%), с частотой 50 Гц.

1.3 Мощность, площадь и объем обеззараживания   см. таблицу 2

1.4 Рециркуляторы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92, по электробезопасности и степени защиты соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнены по классу защиты1 тип В, по степени потенциального риска относятся к классу 2а в соответствии с требованиями ГОСТ 51609-2000.

1.5 Рециркуляторы при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.6 Рециркуляторы при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и группы 5хранения.

1.7 Рециркуляторы при эксплуатации устойчивы к механическим воздействиям и обладают виброустойчивостью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

1.8 Поверхность рециркулятор устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2-85, МУ 287-113.

1.9 Условия эксплуатации температура окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительная влажность до 40% при температуре +25°С.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ: Рециркулятор OPБ (лампа в комплект не входит). Питающий кабель с вилкой в комплекте. Паспорт - 1 шт. /Упаковка

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1 Рециркулятор состоит из корпуса, образующего камеру облучения, в котором устанавливаются безозоновые бактерицидные лампы (лампы в комплект не входят). Продув воздуха через внутренний объем рециркулятора обеспечивается вентиляторами через вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе.

3.2 Рециркулятор имеет кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» со световой индикацией на боковой части. Для включения рециркулятор нужно нажать кнопку. Для выключения  повторно нажать.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 К эксплуатации рециркулятора допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить ремонт и обслуживание рециркулятора, включенного в сеть.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать рециркулятор при снятой крышке без защитных очков. При возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-излучение попадает на людей,

рециркулятор подлежит ремонту.

5.4 При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходимо все осколки лампы и

место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 20% раствором хлорного железа для нейтрализации остатков вредных компонентов.

5.5 Эксплуатация облучателя-рециркулятора должна осуществляться строго в соответствии с требованиями, указанными в руководстве: «Использование ультрафиолетового бактерицидного

излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» Р3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Извлечь рециркулятор из транспортной тары и освободить от полиэтилена.

5.2 Проверить целостность рециркулятора.

5.3 После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при комнатной температуре в течение 24часов.

5.4 Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

5.5. Раскрутить одну из торцевых боковых крышек  рециркулятора , снять  верхнюю крышку   и вставить  бактерицидную  лампу(лампы) .Затем установить верхнюю крышку  и  закрутить боковую крышку.

Внимание!

Для рециркулятора, имеющего таймер наработки ламп, при установке/замене лампы, необходимо так же сбросить показания таймера, путем нажатия кратковременно кнопки, расположенной на задней стенке        таймера.

5.6 Разместить рециркулятор в заданном месте:

- Отметьте на монтажной поверхности место будущей установки рециркулятор , согласно размерам между монтажными отверстиями. Просверлите в монтажной поверхности отверстия, установите дюбели

- закрутите саморезы так, что бы расстояние от монтажной поверхности до шляпки самореза было не менее 2мм.

- установите рециркулятор.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Для обеспечения надежной работы рециркулятора необходимо проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

6.2 Перед проведением проверки рециркулятора необходимо произвести внешний осмотр , изучить техническую документацию на рециркулятор.

При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность,

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилки (при возможности доступа к ним),

- отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы.

6.3 Содержание работ, методы и средства проведения проверки:- проверка неисправности и прочности заделки сетевого шнура проводится внешним осмотром при его легком покачивании и покручивании вблизи места заделки без применения специальных инструментов и оборудования.

- проверка целостности сетевого шнура. На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы и заделка шнура должна быть

прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. Периодичность проверки – 1 раз в 6 месяцев.

- очистка бактерицидных ламп и внутренних поверхностей рециркулятора. Стеклянные поверхности бактерицидных ламп и внутренние поверхности рециркулятора протирают марлевым тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом , не реже 1 раза в месяц .Для этого необходимо снять крышку следуя инструкциям в разделе 6 настоящего паспорта. Только при отключенном рециркулятор от электросети.

6.4 Замена ламп которые   будут установлены в рециркулятор должны   производится через 9000 часов. Для этого необходимо снять крышку следуя инструкциям в разделе 5.5 настоящего паспорта. Далее снять лампы  держателей. Установить новые лампы в обратном порядке. Только при отключенном рециркулятор от электросети . Использованные лампы отправить на утилизацию. Для замены использовать безозоновые  бактерицидные лампы той же мощности с цоколем G13.

6.5 В случае обнаружения, при техническом обслуживании, неисправностей рециркулятора или его отдельных узлов, дальнейшая эксплуатация рециркулятора не допускается.

8.6 Если при включении кнопки отсутствует световая сигнализация, лампы не горят, вентиляторы не вращаются он подлежит ремонту или замене.

Внимание!!! Техническое обслуживание должен производить квалифицированный электротехнический персонал.

7 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.

9.2 Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

| Характеристики | 1х15 | 2х15 | 1х30 | 2х30 | 4х30 | 6х30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеззараживание воздуха (Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% (для золотистого стафилококка,(м3/час) | 50 | 80 | 80 | 150 | 300 | 420 |
| Рекомендуемая площадь м2 | 30 | 60 | 60 | 100 | 200 | 200 |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 27 | 42 | 42 | 72 | 144 | 216 |
| Лампа бактерицидная (UV-C) -9000 , цоколь G13 ( количество лам/мощность лампы) | 1х15 | 2х15 | 1х30 | 2х30 | 4х30 | 6х30 |
| Номинальная мощность лампы, Вт | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Лампа в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Номинальное напряжение, В/ Частота | 220±22/ | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
| Частота, Гц | 50±0,4 | 50±0,4 | 50±0,4 | 50±0,4 | 50±0,4 | 50±0,4 |
| Счетчик наработки лампы / устанавливается на моделях ОРБ -Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т | Доп.опция для моделей ОРБ-Т |
| Кнопка включения с индикатором | есть |
| Питающий кабель с вилкой | есть |
| Класс электробезопасности и степень защиты по ГОСТ Р 50267.0-92 | класс 1, тип В | класс 1, тип В | класс 1, тип В | класс 1, тип В | класс 1, тип В | класс 1, тип В |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 | УХЛ 4.2 |
| Уровень шума дБ | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 43 |
| Вес, не более, кг | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 6,4 | 8,7 |
| Способ монтажа | накладной | накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
| Габаритные размеры, не более, (мм) дл/ш/в | 600х140х155 | 600х140х155 | 1100х140х155 | 1100х140х155 | 1100х285х155 | 1100х285х155 |
| Срок эксплуатации облучателя, (лет) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9.   Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации рециркулятор 2 года со дня продажи при условии соблюдения покупателем, потребителем, правил эксплуатации, транспортировки и хранения. При предъявление покупателем, потребителем, чека, копии чека, либо печати торгующей организации   в гарантийном талоне.

9.2. При отсутствии   документов   у   покупателя, потребителя, указанных в пункте 9.1, срок гарантии исчисляется с даты производства

партии товара указанной на (шильдике, ярлыке)

9.3. Замена не работающего

рециркулятор производится только при отсутствии видимых физических и механических

повреждений.

9.4. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона. Подписи продавца, печати торгующей организации, в котором был приобретен светильник либо чека, копии чека.

9.5. Замена светильника осуществляется только после тестирования светильника, в рамках законодательства Р.Ф.

10.     Гарантийные обязательства не распространяются:

10.1. Имеющие видимые физические повреждения, скрытые механические изменения конструкции, а также в случаях проведения изменений в конструкции.

11.     Претензии по качеству не принимаются и гарантийное обслуживание не производится:

11.1.  Вышедшие из строя по причине нарушения покупателем, потребителем условия эксплуатации транспортировки и хранения.

11.2.  Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов и жидкостей (следов жидкостей, следов ржавчины) .Запрещается   эксплуатация светильника, упакованного в пленку (во избежание парникового эффекта)                                                                               .

11.3.  Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

12. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике всех оригинальных идентификационных обозначений (шильдиков, ярлыков). В случае отсутствия таковых, светильник не может быть идентифицирован и принят по гарантии.

13 Доставка товара, подлежащего гарантийному ремонту в сервисную службу осуществляется клиентом (покупателем) самостоятельно за свой счет, если иное не оговорено в договоре, либо дополнительном

соглашении.                                                                                                                         Гарантийный талон:

| Изделие: ОРБ________ | Изделие: ОРБ________ |
| --- | --- |
| Место продажи (магазин): |  |
| Дата продажи: |  |
| Подпись продавца: | Подпись покупателя |
| Дата обращения: | Подпись покупателя |
| Причина обращения: |  |